## シリンジポンプ仕様書
シリンジポンプ賃貸借応札仕様書
商号又は名称
代表者名
| 所 在 地 |  |  |  | ㊞
電話番号
担当者名
応札機種メーカー
応札機種の型番
機器要件 |  | 応札仕様 | 確認書類（○記入）
|  |  | カタログ | 図面 | その他（具体的に）
(1)厚生労働省医薬局長通知(医薬発第0318001号)「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」に適合していること。
(2)50mlシリンジ使用時に流量1200ml/hまで設定可能なこと。
(3)バッテリー駆動が10時間以上であること。
(4)バッテリー警報があること。
(5)バッテリー残量を表示すること。
(6)AC電源からバッテリー駆動に切り替わった際にブザー及び表示で確認できること。
(7)JIS T 0601-2-24:2018(医用電気機器－第２－２４部：輸液ポンプ及び輸液コントローラの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項）に適合した警報音、警報色を採用していること。
(8)閉塞内圧の上昇をランプやモニタ等で表示すること。
(9)下流閉塞警報が発生した際は、逆回転して内圧を緩和し、ボーラス量を低減する機能を有すること。
(10)ヒストリー機能等により、動作履歴の確認ができること。
(11)動作インジケーターにより、警報等の動作状態を表示できること。
(12)数値入力がダイヤル方式であること。
(13)質量は1.5kg以下であること。
(14)添付文書において、使用可能な消毒剤（成分名）にエタノールまたはそれに準ずる消毒剤（中水準消毒薬）が含まれていること。
保守要件 |  | 応札仕様 | 確認書類 （保守体制図等）
(1)保守体制 | 通常の使用で発生した故障の修理及び年１回定期的保守点検を実施できる体制であること。
(2)支援体制 | 年間を通して24時間の連絡ができる体制であり、故障時において復旧のための通報を受けた場合、迅速に現場にて対応できる体制であること。
(3)保証期間 | 納入検査確認後１年間、通常の使用により故障した場合は無償修理に応じること。

## 記載例
シリンジポンプ賃貸借応札仕様書（記載例）
| 商号又は名称 | 株式会社 ○○
| 代表者名 | ○○ ○○
| 所 在 地 | 都道府県から記載 |  |  | ㊞
| 電話番号 | 市外局番から記載
| 担当者名 | ○○ ○○
応札機種メーカー | 株式会社 △△
応札機種の型番 | ××-××-××（型番を記載）
機器要件 |  | 応札仕様 | 確認書類（○記入）
|  |  | カタログ | 図面 | その他（具体的に）
(1)厚生労働省医薬局長通知(医薬発第0318001号)「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」に適合していること。 |  | 厚生労働省医薬局長通知(医薬発第0318001号)「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」に適合している。
(2)50mlシリンジ使用時に流量1200ml/hまで設定可能なこと。 |  | 50mlシリンジ使用時に流量1200ml/hまで設定可能である。
(3)バッテリー駆動が10時間以上であること。 |  | バッテリー駆動が12時間以上である。
(4)バッテリー警報があること。 |  | バッテリー警報がある。
(5)バッテリー残量を表示すること。 |  | バッテリー残量を表示する。
(6)AC電源からバッテリー駆動に切り替わった際にブザー及び表示で確認できること。 |  | AC電源からバッテリー駆動に切り替わった際にブザー及び表示で確認できる。
(7)JIS T 0601-2-24:2018(医用電気機器－第２－２４部：輸液ポンプ及び輸液コントローラの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項）に適合した警報音、警報色を採用していること。 |  | JIS T 0601-2-24:2018(医用電気機器－第２－２４部：輸液 ポンプ及び輸液コントローラの基礎安全及び基本性能に関する個 別要求事項）に適合した警報音、警報色を採用している。
(8)閉塞内圧の上昇をランプやモニタ等で表示すること。 |  | 閉塞内圧の上昇をランプやモニタ等で表示する。
(9)下流閉塞警報が発生した際は、逆回転して内圧を緩和し、ボーラス量を低減する機能を有すること。 |  | 閉塞警報が発生した際は、逆回転して内圧を緩和し、ボー ラス量を低減する機能を有する。
(10)ヒストリー機能等により、動作履歴の確認ができること。 |  | ヒストリー機能等により、動作履歴の確認ができる。
(11)動作インジケーターにより、警報等の動作状態を表示できること。 |  | 動作インジケーターにより、警報等の動作状態を表示できる。
(12)数値入力がダイヤル方式であること。 |  | 数値入力がダイヤル方式である。
(13)質量は1.5kg以下であること。 |  | 質量は約1.4kg以下である。
(14)添付文書において、使用可能な消毒剤（成分名）にエタノールまたはそれに準ずる消毒剤（中水準消毒薬）が含まれていること。 |  | 添付文書に、使用可能な消毒剤(成分名)に消毒用エタノールが記載されている。
保守要件 |  | 応札仕様 | 確認書類 （保守体制図等）
(1)保守体制 | 通常の使用で発生した故障の修理及び年１回定期的保守点検を実施できる体制であること。 | メーカーサービスエンジニアと連携し、故障時は迅速に対応する。また、定期点検は病院と調整し実施する。 | 保守体制図、緊急連絡系統図別途資料添付
(2)支援体制 | 年間を通して24時間の連絡ができる体制であり、故障時において復旧のための通報を受けた場合、迅速に現場にて対応できる体制であること。 | ２４時間の緊急連絡体制があり、故障時は病院と調整し、代替機器の手配等迅速に対応する。
(3)保証期間 | 納入検査確認後１年間、通常の使用により故障した場合は無償修理に応じること。 | 通常の使用による故障について臨機応変に対応する。