別紙２

令和　　年　　月　　日

応　札　仕　様　書

　新潟県計量検定所長　齋藤　昌幸　様

所在地　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　
担当者名及び電話番号　　　　　　　　　　　　　

　コンパレータ(質量比較器)の調達における当社の応札製品は、下記のとおりです。新潟県が定めた仕様を満たすことに相違ありません。

記

当社の応札製品(メーカー、型式)
	メーカー名
	型　　式
	備　　考

	
	
	



	仕様内容
	当社応札製品
(仕様の適否)

	ひょう量が25kg以上であること
	適　合 ・ 不適合

	最小表示が１mg以下であること
	適　合 ・ 不適合

	計量部について、角とう形の分銅の載せ降ろし、加除が容易であること
	適　合 ・ 不適合

	安全な分銅の加除を可能にするため、載せ台の形状は長方形または丸型とし、計量性能に影響を及ぼさないこと
	適　合 ・ 不適合

	計量部本体の寸法が幅500㎜以下、奥行き280㎜以下、高さ250㎜以下であること
	適　合 ・ 不適合

	載せ台の形状が丸型の場合、寸法がφ220㎜以下であること
	適　合 ・ 不適合

	表示部は、デジタル式で発光ダイオード又は液晶表示であること
	適　合 ・ 不適合

	振動等の影響を受けないよう載せ台本体のひょう量部と表示部が分離可能であり、操作パネルと指示部（ディスプレイ）は一体のものであること
	適　合 ・ 不適合

	繰り返し性が３mg以内(最大ひょう量程度負荷時)であること
	適　合 ・ 不適合

	重心位置調整機構により偏置誤差の影響が軽減できる構造であること
	適　合 ・ 不適合

	電圧ＡＣ100Ｖ、商用電源周波数50Hzまたは60Hzにより動作すること。また、専用のＡＣ電源ケーブルを付属すること
	適　合 ・ 不適合

	気泡式の水平器が固定されていること。また、据付した場所において、据付地面と分銅を載せた天板が水平を保つこと
	適　合 ・ 不適合

	減算式風袋引き装置を有し、最大風袋量は20㎏以上であること
	適　合 ・ 不適合

	分銅等を載せてから安定する(計量が完了する)までの時間が12秒以内であること
	適　合 ・ 不適合

	手動で表示がゼロに設定できること
	適　合 ・ 不適合

	内部分銅による自動調整を行う機能を有するとともに、外部分銅を使用し、ひょう量までの任意の５箇所以上の質量について調整ができること。
	適　合 ・ 不適合

	USB経由でPCへの表示値のデータ転送が可能であること
	適　合 ・ 不適合

	＋10℃～＋30℃において、正常に動作すること。
	適　合 ・ 不適合

	計量部本体に内部風防を備えていること
	適　合 ・ 不適合

	計量部本体が、現在使用している外部風防に収まるサイズであること
外部サイズ：幅610ｍｍ、奥行き490ｍｍ、高さ610ｍｍ
	適　合 ・ 不適合

	製造終了後の部品供給期間が７年以上であること
	適　合 ・ 不適合

	新品であること
	適　合 ・ 不適合



注：応札製品のカタログ等(写し可)を添付すること。
　　「当社応札製品」欄に、応札製品が仕様内容に適合しているか否か〇を付すこと。
　　なお、カタログ等で確認できない場合にはメーカーで発行する証明書等(写し可)、仕様を満たしていることを確認できる書類を添付すること。
